ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА XARIO,

ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Наименование параметра
	Технические параметры согласно комплектации

	Цифровой формирователь луча 
	12бит

	Количество физических каналов передачи 
	192

	Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи 
	49 152

	Динамический диапазон 
	202 Дб

	Широкополосное и мультичастотное сканирование
	вкл.

	Параллельная обработка эхо-сигналов
	вкл.

	Четырехканальная обработка эхо-сигналов 
	вкл.

	Фокусов при передаче 
	8

	Монитор TFT высокого разрешения с диагональю 
	17 дюймов

	Регулировка по высоте монитора 
	40см

	Регулировка угла наклона монитора вперед 
	10 град.

	Регулировка угла наклона монитора назад, 
	40 град

	Регулировка поворота монитора 
	300 град

	Регулируемая панель управления по высоте 
	23,5 см

	Жидкокристаллический командный экран с диагональю
	10,4 дюймов

	Предустановочные программы для различных видов и областей исследования 
	184

	Глубина сканирования 
	28 см

	Увеличение изображения в реальном масштабе времени 
	в 18 раз

	Увеличение "замороженного" изображения 
	в 18 раз

	Дистанционное управление прибором, не голосовое, беспроводное с помощью пульта
	

	Дистанционное управление прибором с возможностью программирования отдельных операций и редактирования протокола последовательности действий при обследовании пациента
	

	Габариты аппарата:
	

	Высота 
	1375-1610 мм

	Ширина 
	540 мм

	Глубина 
	814 мм

	Вес 
	136 кг

	B-режим
	вкл.

	Карты псевдоокрашивания в B-режиме 
	12

	Частота кадров/сек. в B-режиме 
	500

	М-режим
	вкл.

	Карты псевдоокрашивания в М-режиме 
	12

	Скорость развертки - 
	1,4 – 8,6 сек

	Сочетание В- и М-режимов
	вкл.

	Импульсно-волновой допплер
	вкл.

	PRF для импульсно-волнового допплера 
	300 – 39100 Гц

	Максимально определяемая скорость   
	20,54 м/сек

	Минимально определяемая скорость 
	0,01 см/сек

	Коррекция угла, диапазон 
	+/-79 град

	Коррекция угла, шаг 
	1 град,

	Диапазон контрольного объема 
	1-20 мм

	Диапазон допплеровских фильтров
	2 – 13021 Гц

	Карты псевдоокрашивания 
	12

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	вкл.

	Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени
	вкл.

	Постоянно-волновой допплер
	

	PRF для постоянно-волнового допплера 
	1400 – 52100Гц

	Максимально определяемая скорость 
	43,88 м/сек

	Минимально определяемая скорость 
	0,6 см/сек

	Диапазон допплеровских фильтров
	153 – 13021 Гц

	Карты псевдоокрашивания 
	12

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	

	Цветовой допплер
	вкл.

	PRF для цветового допплера 
	44 – 29000 Гц

	Максимальная скорость 
	384,6 см/сек

	Минимальная скорость 
	0,1см/сек

	Число цветовых карт 
	12

	Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера 
	307

	Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени
	вкл.

	Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени
	вкл.

	Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени
	вкл.

	Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования 
	вкл.

	Энергетический допплер
	вкл.

	PRF для энергетического допплера 
	44 – 29000 Гц

	Число цветовых карт для энергетического допплера 
	12

	Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера 
	709

	Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени
	вкл.

	Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени
	вкл.

	Тканевой допплер
	вкл.

	Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера 
	Макс.1189

	Число цветовых карт для тканевого допплера 
	6

	Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени
	вкл.

	Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток
	

	Число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением 
	12

	Использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками
	

	Сочетание режимов В-, PW- и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени
	

	Тканевая гармоника
	вкл.

	Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса
	вкл.

	Режим фильтрационной тканевой гармоники
	вкл.

	Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени 
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока 
	

	Прецизионная визуализации – одновременная  обработка множества смежных ультразвуковых линий  в реальном масштабе времени для усиления  отраженного эхосигнала и уменьшения шумов 
	

	Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом  улучшенного динамического потока
	

	Прецизионная  в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения  
	

	Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей 
	

	Автооптимизация допплеровского спектра 
	

	Трапециевидное сканирование
	

	Сохранение и обработка "сырых" данных 
	

	Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований:
	

	Акушерских 
	вкл.

	Кардиологических
	вкл.


	Сосудистых 
	вкл.

	Урологических
	вкл.

	Новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра
	вкл.

	Отображение физиологической информации - ЭКГ 
	

	Трехмерная реконструкция с использованием всех типов датчиков
	

	Сочетание трехмерной реконструкции с режимом цветового картирования
	

	Сочетание трехмерной реконструкции с режимом энергетического допплера
	

	Сочетание трехмерной реконструкции с режимом улучшенного динамического потока
	

	Трехмерная реконструкция с возможностью раздельного построения сосудистых и тканевых объемов 
	

	Режим мультипланарной реконструкции MPR
	

	Режим максимальной интенсивности MaxIP
	

	Режим минимальной интенсивности MinIP
	

	Функция ввода комментариев
	

	Выполнение измерений
	

	Режим электронного скальпеля
	

	Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков
	

	Скорость трехмерной эхографии в реальном времени объемных кадров/сек
	20,8

	Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза 
	0,2 - 10мм

	Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно 
	16 срезов



	Режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом улучшенного динамического потока
	

	Режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом энергетического допплера
	

	Режим электронного скальпеля
	

	Выполнение измерений в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D)
	

	Программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D)
	

	Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в реальном времени (4D STIC) 
	

	Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в реальном времени в B-режиме
	

	Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в B-режиме, в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в B-режиме, в сочетании с режимом улучшенного динамического потока
	

	Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в B-режиме, в сочетании с режимом энергетического допплера
	

	Режим мультипланарной реконструкции MPR
	

	Режим максимальной интенсивности MaxIP
	

	Режим минимальной интенсивности MinIP
	

	Режим инверсии Cavity
	

	Функция ввода комментариев
	

	Выполнение измерений
	

	Режим электронного скальпеля
	

	Передача полученных 4D данных на внешнюю рабочую станцию в формате DICOM для последующей обработки
	

	Панорамное сканирование 
	

	Панорамное сканирование с протяженностью реконструируемого участка - 400см
	

	Выполнение линейных измерений в режиме панорамной реконструкции
	

	Автоматическое очерчивание и измерение толщины intima-media
	

	Автоматическое очерчивание контура эндокарда левого желудочка
	

	Транспищеводная эхография
	

	Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой
	

	Синхронное выведение  на экран монитора 
	4 изображений

	Количество протоколов  стресс-эхо 
	11

	Редактор протоколов стресс-эхо
	

	Протоколы количественной и качественной оценки результатов стресс-исследования
	

	Количественный анализ сократительной функции левого желудочка в систолу и диастолу на основании данных стресс-теста
	

	Выбор протоколов качественного анализа в зависимости от степени выраженности патологических изменений миокарда по четырехшкальной, пятишкальной (включая аневризмы стенки миокарда) и семишкальной системе (включая оценку рубцовых изменений стенки миокарда)
	

	Количественный анализ сократительной функции левого желудочка по классификации ASE
	

	Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический)
	

	Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка)
	

	Функция отображения референтных клипов
	

	Функция отображения метки области тела
	

	Режим серии изображений для выбора оптимального сердечного сокращения
	

	Контрастная эхография 
	

	Конвексный датчик 
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	1,9-6,0 МГц

	угол обзора 
	70 град

	число переключаемых частот 
	42

	радиус, 50мм 
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей 
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	3-х мерной эхографии

	

	панорамного сканирования
	

	контрастной эхографии
	

	Микроконвексный датчик 
	

	количество элементов
	128

	диапазон частот 
	1,5 - 5,4 МГц

	угол обзора 
	80 град

	число переключаемых частот 
	46

	радиус 
	20 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей 
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	3-х мерной эхографии

	

	панорамного сканирования
	

	контрастной эхографии
	

	Конвексный датчик для педиатрических исследований
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	2,5 - 9,2 МГц

	угол обзора 
	65 град

	число переключаемых частот 
	32

	радиус 
	40 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	3-х мерной эхографии

	

	панорамного сканирования
	

	Конвексный датчик для исследования новорожденных
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	3,0 - 10,0 МГц

	угол обзора 
	100 град

	число переключаемых частот 
	32

	радиус 
	35 мм

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	3-х мерной эхографии

	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	3,7 - 11,1 МГц

	число переключаемых частот 
	47

	апертура  
	38 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии
	

	панорамного сканирования
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	4,2-18,0 МГц

	число переключаемых частот 
	27

	апертура 
	38 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии
	

	панорамного сканирования
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	3,9-12,0 МГц

	число переключаемых частот 
	48

	Апертура  
	58 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии
	

	панорамного сканирования
	

	Линейный интраоперационный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	5,2 - 14,7 МГц

	число переключаемых частот 
	25

	Апертура 
	25 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации 
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии
	

	панорамного сканирования
	

	Секторный фазированный датчик
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	1,2 - 4,0 МГц

	число переключаемых частот 
	18

	угол обзора - 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	контрастной эхографии
	

	Секторный фазированный датчик
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	1,3 - 5,0 МГц

	число переключаемых частот 
	55

	угол обзора 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	контрастной эхографии
	

	Секторный фазированный датчик для эхокардиографии в педиатрии
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	2,5 - 7,6 МГц

	число переключаемых частот 
	30

	угол обзора 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у новорожденных
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	3,2 - 9,1 МГц

	число переключаемых частот 
	32

	угол обзора 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик 
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	2,7 – 7,2, МГц  

	число переключаемых частот 
	25

	угол обзора 
	90 град

	угол поворота 
	0-180 град

	угол изгиба вверх 
	120 град

	угол изгиба вниз 
	90 град.

	длина вводимой части датчика 
	102,0 см

	диаметр вводимой части датчика 
	9,2 мм

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	тканевого допплера 
	

	тканевого допплера и импульсного допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик 
	

	количество элементов 
	48

	диапазон частот 
	2,8 – 7,4 МГц

	число переключаемых частот 
	25

	угол обзора 
	90 град

	угол поворота 
	0-180 град

	угол изгиба вверх 
	120 град

	угол изгиба вниз 
	90 град.

	длина вводимой части датчика 
	75,0 см

	диаметр вводимой части датчика 
	7,2 мм

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	тканевого допплера 
	

	тканевого допплера и импульсного допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии 
	

	Внутриполостной конвексный датчик
	

	Мультичастотность 
	3,0 - 8,8 МГц,

	число переключаемых частот 
	55

	Радиус 
	10,2 мм

	угол обзора 
	160 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	импульсно-волнового допплера 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени 
	

	3-х мерной эхографии

	

	оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	контрастной эхографии
	

	Внутриполостной биплановый (конвекс/конвекс) датчик
	

	Мультичастотность 
	3,0-11,7/3,0-11,7 МГц

	число переключаемых частот 
	30

	Радиус 
	10,0/10,0 мм

	угол обзора 
	170/170 град.,

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	импульсно-волнового допплера 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени 
	

	3-х мерной эхографии

	

	оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	Конвексный биопсийный датчик с прямым биопсийным каналом
	

	количество элементов 
	160

	диапазон частот 
	1,9 - 6,0, МГц

	угол обзора 
	 70 град

	число переключаемых частот 
	43

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей 
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	контрастной эхографии
	

	Линейный интраоперационный датчик пальчикового типа
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	2,8 -11,0 МГц

	Апертура  
	46 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	Линейный интраоперационный датчик горизонтального типа
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	2,8 -11,0 МГц

	Апертура 
	46  мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах
	

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	Конвексный интраоперационный датчик вертикального типа
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	2,8 -11,0 МГц

	угол обзора 
	40 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	Карандашный датчик 
	

	центральная частота 
	2,0 МГц

	Карандашный датчик 
	

	центральная частота 
	5,0 МГц

	Конвексный датчик для объемного (4D) сканирования
	

	количество элементов 
	160

	диапазон частот 
	1,6 - 4,4 МГц,

	угол обзора  
	73 град.

	угол объемного сканирования 
	10-75 град,

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	прецизионной визуализации
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	Конвексный датчик для объемного (4D) сканирования
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	1,9 - 6,2 МГц

	угол обзора 
	10-75 град,

	угол объемного сканирования 
	10-90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	Конвексный датчик для объемного (4D) сканирования
	

	количество элементов 
	192

	диапазон частот 
	2,8 - 7,0 МГц

	угол обзора 
	70 град.

	угол объемного сканирования 
	15-75 град

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	Внутриполостной конвексный датчик для объемного (4D) сканирования
	

	Мультичастотность 
	3,0 - 8,8 МГц

	Радиус 
	  10,2 мм

	угол обзора 
	160 град.,

	угол объемного сканирования 
	10-90 град.

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	импульсно-волнового допплера 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени 
	

	оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
	

	Активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 
	3

	Дополнительных (паркинговых) портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 
	2

	Интегрированная рабочая станция
	вкл.

	Жесткий диск объемом 
	250Гб

	Кинопетля,  
	4095кадров

	Архивация статичных изображений 
	вкл.

	Архивация статичных изображений на жесткий диск
	вкл.

	Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW 
	вкл.

	Архивация статичных изображений в формате:

tiff, jpeg, bmp, DICOM
	вкл.

	Архивация динамических изображений 
	вкл.

	Архивация динамических изображений на жесткий диск
	вкл.

	Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW
	вкл.

	Архивация динамических изображений в формате:

AVI, MPEG, DICOM 
	вкл.

	Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM
	вкл.

	Совместимость со стандартом DICOM 3.0
	

	Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения
	

	Верификация и сохранение SCU/SCP
	

	Выполнение сохранения SCU и вызов из очереди
	

	Управление рабочей таблицей модальностей SCU
	

	Этап процедуры модальностей SCU
	

	Многокадровый DICOM
	

	Поддержка передачи петель с системы в архив
	

	Источник бесперебойного питания
	

	Черно-белый видеопринтер
	

	Бумага для черно-белого термопринтера
	

	Цветной видеопринтер
	

	Бумага для цветного термопринтера
	

	Видеомагнитофон
	

	DVD видео рекодер
	

	Комплект СD дисков
	

	Комплект DVD дисков
	

	Двойной ножной переключатель
	

	Подогреватель геля
	

	Инструкции пользователя на русском языке 
	вкл.


